Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное образование учреждение

высшего  образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Саровский физико-технический институт – филиал НИЯУ МИФИ

ПВДФ - датчик динамического давления

В.А. Борисёнок, В.Г. Симаков

Учебно-методическое пособие

для студентов и аспирантов физических специальностей ВУЗов, специализирующихся в области физики ударных волн и динамической прочности материалов.

УТВЕРЖДЕНО

На Заседании кафедры ТиЭМ ФТФ

Зав. кафедрой  ТиЭМ, д.т.н

______________ А.Л. Михайлов

Научно-методическим советом СарФТИ, д.ф.н.

______________ А.П. Скрыпник

Саров

2017 г

УДК 539.89+637.226+678

ПВДФ-датчик динамического давления

Пособие для студентов и аспирантов вузов

В.А. Борисёнок, В.Г. Симаков

Приведены основные сведения о методике датчика динамического давления на основе сегнетоэлектрического полимера поливинилиденфторида (ПВДФ). Показано, что совокупность характеристик датчика делает его современным и удобным инструментом в практике ударно-волнового эксперимента.

Пособие составлено разработчиками методики.

Для студентов и аспирантов физических специальностей ВУЗов, специализирующихся в области физики ударных волн и динамической прочности материалов.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

1. КОНСТРУКЦИИ ДАТЧИКОВ	4

2. ТЕХНОЛОГИЯ	5

3. ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ	6

4. ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ	10

4.1 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ФРАНКО-АМЕРИКАНСКОЙ ГРУППЫ	10

4.2. ЭКСПЕРИМЕНТЫ РФЯЦ-ВНИИЭФ	11

4.3 ОБЛАСТЬ НИЗКИХ ДАВЛЕНИЙ	12

4.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕРИФИКАЦИИ	13

5. НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА	17

5.1 СХЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ	17

5.2 СТРУКТУРА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА	18

5.3 ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОТКЛИК	20

5.4 ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ	20

5.5 УДАРНО-ИНДУЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ	21

5.6 ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	21

6. ЭКСПЕРИМЕНТЫ	22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	25

# ВВЕДЕНИЕ

Зависимость давления (напряжения) от времени p(t) в ударно-сжатых веществах имеет большое значение для описания волновых процессов. Для ее измерения разработан ряд методов с использованием датчиков давления, работающих на разных физических принципах [1]. Среди них наибольшее распространение получили пьезорезистивные и пьезоэлектрические датчики. Пьезодатчики – устройства генераторного типа с электрическим выходом, не требующие использования внешнего источника питания. Их принцип действия есть прямой  пьезоэлектрический эффект: появления поляризации и, следовательно, электрического поля в диэлектрике при действии на него механической нагрузки. Чувствительный элемент датчика, преобразующий механическую нагрузку в электрический сигнал, выполнен в виде конденсатора, заполненного пьезоэлектриком. При действии механической нагрузки на обкладках чувствительного элемента появляется электрический заряд, величина которого пропорциональная механичскому напряжению (давлению). Заряд регистрируется и по его величине определяют параметры механического воздействия. Пьезоэлектрические датчики достаточно широко используются в практике ударно-волнового эксперимента. Хорошо известны кварцевый датчик, который явился первым устройством с наносекундным временным разрешением, и датчики на основе сегнетоэлектрика ниобата лития [2]. Они используются для измерений до давлений ~4.0 и ~1.5 ГПа, соответственно. С относительно недавнего времени лидером среди пьезоэлектрических датчиков стал датчик на основе сегнетоэлектрического полимера поливинилиденфторида (ПВДФ), предложенный Ф. Бауэром (Франция, США) [3, 4]. В России методика ПВДФ-датчика разработана в Институте Физики Взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ. К настоящему времени проведен ряд теоретических и экспериментальных исследований собственно датчика, а также регистрация с его помощью зависимостей давления от времени p(t) в твердом теле. Цель данной работы – ознакомить студентов и аспирантов с методикой датчика, показать его экспериментальный потенциал.

В настоящее время ПВДФ – датчик используется в ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ и СарФТИ НИЯУ МИФИ. В СарФТИ датчик используется при проведении экспериментов на легкогазовой пушке в лаборатории «Перспективные методы диагностики экстремальных состояний вещества», кафедра ТиЭМ.

# 1. КОНСТРУКЦИИ ДАТЧИКОВ

В основном используют датчик, изображенный на рис. 1.1а. Зона перекрещивания электродов является чувствительным элементом. Датчик такой конструкции стандартизован в Sandia National Laboratories (США) [5]. В РФЯЦ-ВНИИЭФ, наряду с указанным выше, применяется также датчик торцевого типа (рис. 1.1б). В ряде случаев такой датчик более удобен на практике.

1

2

а)					б)

Рис. 1.1. Изображение плоского (а) и торцевого (б) ПВДФ-датчиков. 1 - пленка ПВДФ, 2 - чувствительный элемент, 3 - токовыводы, 4 - акустический отвод

# 2. ТЕХНОЛОГИЯ

Для изготовления датчиков используется пленка ПВДФ толщиной 10-30 мкм. Металлические электроды наносятся методом напыления. У стандартизованного датчика [5] электрод состоит из подслоя платины (0.05 мкм) и слоя золота или алюминия (0.25 мкм). ПВДФ-пленка закрывается изолирующей тефлоновой пленкой толщиной 12.7 мкм. В РФЯЦ-ВНИИЭФ используется ПВДФ-пленка марки Ф-2МЭ (НПО “Пластполимер", С.-Петербург) [6]. Электроды изготавливаются из меди, их толщина ~0.5 мкм. Защитное покрытие из полимера (при необходимости) формируется на всей поверхности датчика методом осаждения из газовой фазы.

Полимерная пленка ПВДФ обладает сравнительно низкой температурой стеклования 100°С, поэтому на процесс напыления накладываются температурные ограничения сверху. В то же время электроды должны обладать хорошей адгезией, что достигается обычно повышением температуры подложки при напылении. Кроме того, пленка после напыления электродов должна сохранить пьезосвойства. Из многочисленных методов напыления был выбран магнетронный способ [7], как наиболее гибкий в отношении параметров технологического процесса. Модернизация магнетронной напылительной установки разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ позволила обеспечить выполнение требуемых свойств, предъявляемых к ПВДФ-датчикам. Блок из 7—10 датчиков располагали на барабане, вращающемся относительно магнетрона со скоростью, обеспечивающей оптимальный для получения хорошей адгезии нагрев пленки в процессе напыления меди. Параметрами оптимизации процесса напыления являлись также:

- напряжение между электродами магнетрона и ток разряда в плазме;

- уровень вакуума в камере, определяющего структуру металлической пленки и ее внутреннее напряженное состояние;

-	скорость напыления Cu на подложку как функция напряжения на катоде.

В настоящее время на практике используется несколько способов защиты электродов. Для защиты нанесенных электродов в датчиках фирмы Dynasen Inc. (США) [8] используются изолирующие прокладки из каптона толщиной 25 мкм. По разработанной в ИПХФ РАН (Черноголовка) [9] технологии изоляцию осуществляют наклеиванием с обеих сторон чувствительного элемента полиамидной пленки ПМ-1 толщиной 12 мкм, обладающей высокой электрической и механической прочностью, водостойкостью и механической адгезией в клеевом соединении с ПВДФ.

Приведенные способы достаточно сложны, требуют многоходовых технологических операций и имеют ограничения по минимальной толщине. Мы использовали метод поли-параксилиленовых (ППК) покрытий, широко используемый в РФЯЦ-ВНИИЭФ и имеющий определенные преимущества перед перечисленными выше способами.

Во-первых, образование ППК-покрытий из газовой фазы происходит без промежуточного образования жидкого состояния. В присутствии жидкости возникают силы поверхностного натяжения, что вызывает отслаивание покрытий и их разрушение вблизи острых краев и отверстий в подложке. Поэтому при осаждении из газа улучшается качество покрытия в щелях, отверстиях и других труднодоступных местах. Во-вторых, ППК-покрытия формируются одновременно по всей поверхности независимо от ее профиля и образуют на ней защитный однородный по толщине слой. Важной особенностью ППК-покрытий является отсутствие в них внутренних напряжений, которые обычно возникают из-за различного значения коэффициента термического расширения покрытия и подложки в том случае, когда покрытие затвердевает при повышенных температурах. Несомненным преимуществом является и относительно малая толщина осажденных ППК-покрытий, которая может составлять десятые доли микрометра.

ППК, получаемый по технологии РФЯЦ-ВНИИЭФ, имеет следующие характеристики: температура плавления кристаллической фазы 400°С; предел прочности при растяжении 630 кг/см2; теплопроводность 0.035 ккал/м∙ч∙°С; коэффициент теплового расширения 6.9∙10-6С-1; электрическая прочность 240 кВ/мм; молекулярная масса 500000; плотность 1.1-1.13 г/см3.

После нанесения электродов и защитного покрытия датчик поляризуется в знакопеременном электрическом поле по методу [10]. Для датчика [5] остаточная поляризация установлена в пределах Рr = 9.2 ± 0.2 мкКл/см2, для датчика РФЯЦ-ВНИИЭФ Рr ≈ 7.0 мкКл/см2. Время процесса поляризации 2-3 ч. Описанные технологии позволяют изготавливать датчики со стабильными характеристиками.

# 3. ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Рассмотрим датчик давления, выполненный в виде плоского конденсатора,  заполненного   поляризованным   сегнетоэлектриком  (рисунок 3.1).

z

Pr0

x

1

2

2

3

R

1 – сегнетоэлектрик, 2 – электрод, 3 – фронт ударной волны, Pr0 – вектор остаточной поляризации, R – активная нагрузка

Рисунок 3.1. Схематическое изображение датчика

Площадь обкладок конденсатора S, расстояние между ними L, емкость C0. Вектор поляризации сегнетоэлектрика Pr0 перпендикулярен обкладкам. Обкладки соединены через активное сопротивление R.

При механическом нагружении конденсатора (механический удар, ударная волна) изменяется величина поляризации, что приводит к перетеканию зарядов в его внешней цепи.

Определим электрическую реакцию датчика при следующих условиях:

- нагружение производится вдоль одного направления (ось z), совпадающего с направлением вектора спонтанной (остаточной) поляризации материала Pr0 (1);

- электропроводность материала отсутствует (2);

- диэлектрическая постоянная сегнетоэлектрика не зависит от давления и температуры (3);

- толщиной электродов можно пренебречь (4).

Для вывода уравнения для напряжения на R воспользуемся уравнением связи между электрическим смещением G, напряженностью электрического поля E и поляризацией Pr, которое запишем в виде:

G(z,t)=εε0E(z,t)+Pr(z,t),(3.1)

где  и 0 – относительная диэлектрическая проницаемость материала и диэлектрическая постоянная, соответственно.

Так как свободных зарядов в объеме сегнетоэлектрика нет (условие 2), и, следовательно, G/z=0, то, продифференцировав (3.1) по времени, получим:

dGdt=εε0∂E(z,t)∂t+∂Pr(z,t)∂t.(3.2)

Плотность тока смещения dG/dt связана с током I(t) во внешней цепи конденсатора соотношением:

dGdt=−I(t)S=−V(t)RS,

(3.3)

где V(t) – падение напряжения на R.

Подставляя (3.3) в (3.2) и интегрируя (3.2) по z с учетом сжатия материала, получим:

−L(1−uD)SRV(t)=εε0dV(t)dt+0L(1−uD)∂Pr(z,t)∂tdz,(3.4)

где D – скорость ударной волны, u – массовая скорость.

##### При получении (3.4) учтено, что

∂E(z,t)∂tdz=∂∂tE(z,t)dz=dV(t)dt,

(3.5)

Приведем (3.4) к виду:

dV(t)dt+V(t)RC=−1εε00L(1−uD)∂Pr(z,t)∂tdz,

(3.6)

где C=C0/(1-u/D) – емкость сжатого конденсатора.

Уравнению (3.6) соответствует эквивалентная схема датчика в виде генератора тока, нагруженного на C и R. Ток генератора I0 равен:

I0(t)=−SL(1−uD)0L(1−uD)∂Pr(z,t)∂tdz.

(3.7)

Вид решения уравнения (3.6) полностью определяется его правой частью, а, следовательно, физическими эффектами, приводящими к изменению поляризации сегнетоэлектрического материала при его ударном сжатии. Для монокристаллических и керамических сегнетоэлектриков к таким эффектам относятся по мере возрастания давления пьезоэлектрический эффект и частичная либо полная деполяризация материала за счет разрушения первоначальной структуры [12].

Поливинилиденфторид является композитным материалом, в котором кристаллическая фаза расположена в аморфном полимере с другими механическими и диэлектрическими характеристиками. Этим ПВДФ значительно отличается от керамик и монокристаллов. В работе [13] предложена простая модель ПВДФ, качественно описывающая происхождение пьезоэлектричества и пироэлектричества в материале. Иллюстрация этой модели приведена на рисунке 3.2.

а)                                           б)                                         в)

а - неполяризованный образецб - поляризованный образецв - поляризованный и сжатый образец

Рисунок 3.2. Иллюстрация модели, описывающей происхождение пьезоэлектричества в ПВДФ

Суть модели состоит в следующем. В неполяризованном материале кристаллы распределены хаотично и их суммарный дипольный момент равен нулю (рисунок 3.2а). После поляризации электрическим полем оси кристаллов выстраиваются преимущественно вдоль направления поля (рисунок 3.2б); в материале появляется поляризация, величина которой Pr по определению равна:

Pr=NμνCosθ,

(3.8)

Pr→μ→где N – число диполей с дипольным моментом  в объеме v; Cos - среднее значение косинуса угла между        и      .

При механическом (пьезоэффект) или тепловом (пироэффект) воздействии на материал изменение его поляризации происходит только за счет изменения объема его аморфной фазы.

Используем эту модель материала для описания работы датчика давления. В ее рамках выражение для приращения поляризации при сжатии (растяжении) вдоль оси z имеет вид:

ΔPr=NμCosθ1v−1vo=Pro(σ−1),

(3.9)

где v0, v – начальный и конечный объем, соответственно; =v0/v, Pr0 – начальная поляризация.

Таким образом, приращение поляризации является линейной функцией сжатия материала , причем при увеличении  поляризация возрастает. Отметим, что увеличение поляризации при сжатии подтверждено экспериментально: полярность импульса тока во внешней цепи датчика соответствует именно возрастанию поляризации [14].

I0(t)=−SPr0L1−uD0L(1−uD)∂σ(z,t)∂tdzС учетом (3.9) выражение для Io(t) будет иметь вид:

(3.10)

I0(t)=−SPr0dσ(t)dtЕсли время пробега механического возмущения по толщине датчика L/D меньше длительности фронта импульса давления ф, то можно считать (z,t)(z). Отметим, что для типичных датчиков давления L/D = 10-15нс (толщина пленки ПВДФ 20-30мкм). Такой датчик будем называть тонким. В этом случае:

(3.11)

При таком I0(t) и начальном условии V(0)=0 решение уравнения (3.6) имеет вид:

V(t)=−Pr0L1−uDεε0e−tτэ0tet'τэdσdt'dt',

(3.12)

где э=RC.

Предельные, важные для практики случаи выражения (3.12) равны:

V(t)=−Pr0SRdσdt,    τэ<<τфV(t)=−Pr0SC(σ(t)−1),   τэ>>τф(3.13)

(3.14)

Таким образом, падение напряжения на нагрузочном резисторе датчика пропорционально либо производной сжатия по времени (э<<ф), либо сжатию (э>>ф).

Для того чтобы связать электрический отклик датчика с давлением p, выразим сжатие   через p. Сделаем это, следуя, например, работе [15].

Запишем выражение для давления в следующем виде:

| p=0Du, | (3.15) |
| --- | --- |

где 0  - начальная плотность ПВДФ,

и D-u – соотношение, которое, согласно [16, 17], до давлений, по крайней мере, 30ГПа линейно:

| D=co+su, | (3.16) |
| --- | --- |

где c0 =2,16км/c, s=1,68.

Выразив скорости через сжатие σ=V0V≡DD−u и подставив эти выражения в (3.15), получим:

p=ρ0c02σ(σ−1)s+σ(1−s)2

(3.17)

Решая уравнение (3.17) относительно , имеем:

σ=2s2−2sp−ρ0c02−ρ0c02(4sp+ρ0c02)21−s2p−ρ0c02

(3.18)

Используя (3.13), (3.14) и (3.18), получим выражения для плотности тока I(t) и плотности заряда Q(t), генерируемых датчиком:

V(t)RS≡I(t)=−Pr0ρ0c0222(s−1)2sp(t)+(1−s2)(4sp(t)+ρ0c02)ρ0c02+(s2+1)ρ0c02(s−1)2p(t)−ρ0c022(4sp(t)+ρ0c02)ρ0c02∂p(t)∂t,  τэ<<τф

(3.19)

CV(t)S≡Q(t)=−Pr022(s−1)p(t)+ρ0c02−(4sp(t)+ρ0c02)ρ0c02(s−1)2p(t)−ρ0c02,   τэ>>τф

(3.20)

Аналитическое выражение для амплитудной характеристики можно легко получить, используя формулы (3.9) и (3.17) и принимая во внимание, что PrQ:

p(Q)=ρ0c02(1+QPr0)QPr01−QPr0(s−1)2

(3.21)

Обозначив     η=QPr0, запишем (3.21) в виде:

p(η)=ρ0c02(1+η)η1−η(s−1)2,                                             (3.22)

где 0 и c0 – начальные плотность и скорость звука в ПВДФ, соответственно; p – давление; s – коэффициент при массовой скорости в D-u-соотношении.

Формулы (3.19) – (3.22) являются основными формулами для описания работы ПВДФ – датчика давления. Из их анализа следует:

- амплитуды тока и заряда при прочих равных условиях прямо пропорциональны остаточной поляризации материала Pr0;

- ток в короткозамкнутой цепи датчика пропорционален производной давления по времени;

- все полученные выражения не содержат подгоночных параметров.

Для определения искомой величины давления с помощью выражений (3.21) или (3.22) необходимо знание зависимости заряда от времени Q(t). Это достигается или измерением тока в короткозамкнутой цепи датчика (τэ<<τф) и последующим его интегрированием или измерением заряда на емкости чувствительного элемента датчика в режиме разомкнутой цепи (τэ>>τф).

# 4. ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

Проведена верификация модели посредством сравнения аналитической амплитудной характеристики с имеющимися экспериментальными данными. В настоящем разделе для анализа использованы все известные из литературы экспериментальные данные. Это эксперименты франко-американской группы [18-23] со стандартизованным датчиком, данные экспериментов ВНИИЭФ [24] и данные работ [25, 26] в области низких давлений.

## 4.1 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ФРАНКО-АМЕРИКАНСКОЙ ГРУППЫ

Стандартизованный датчик франко-американской группы имеет остаточную поляризацию Pr0 = 9,20,2 мкКлсм-2 и размеры рабочей зоны 22 мм2. Калибровка датчика проводилась на легкогазовой пушке [18-23]. Основными материалами для ударника и мишени служили z-срезы монокристаллов кварца и сапфира. Их использование позволяло осуществлять нагружение датчиков с высокой воспроизводимостью при давлениях ниже упругого предела Гюгонио для этих материалов, который составляет 12 ГПа (кварц) и 16 ГПа (сапфир). Для достижения давления менее 1 ГПа использовался материал с акустическим импедансом близким к импедансу ПВДФ: полимер Kel-F. Для нагружений до давлений больших 16 ГПа использовались медь и карбид вольфрама (WC). Датчик размещался на поверхности удара. Скорость ударников измерялась с погрешностью 0,1%. Регистрация отклика датчика проводилась цифровыми осциллографами класса 350 МГц и 1 ГГц. Нагрузкой датчика служило омическое сопротивление номиналом 0,010,5Ом (режим измерительной цепи, близкий к короткозамкнутому).

В каждом опыте определялись давление во фронте нагружающей ударной волны и электрический заряд, генерируемый датчиком.

Результаты экспериментов франко-американской группы приведены в таблице 4.1. Отметим, что в графе «давление» дано установившееся давление в системе ударник-датчик-мишень.

Таблица 4.1 Результаты калибровки стандартизованного датчика

| №п/п | Ударник/мишень | Давление, ГПа | Плотность заряда, мкКлсм-2 | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kel-F/Kel-F | 0,31 | 0,38 | 22 |
| 2 |  | 0,7 | 0,961 | 21 |
| 3 |  | 1,4 | 1,33 | 21 |
| 4 | Kel-F/Kel-F | 1,61 | 1,522 | 19 |
| 5 | Кварц/кварц | 2,33 | 1,796 | 19 |
| 6 |  | 2,79 | 1,96 | 21 |
| 7 | Кварц/кварц | 2,86 | 2,080 | 19 |
| 8 |  | 3,11 | 2,19 | 21 |
| 9 | Кварц/кварц | 3,53 | 2,440 | 19 |
| 10 |  | 4,47 | 2,41 | 21 |
| 11 | Кварц/кварц | 4,78 | 2,742 | 19 |
| 12 | Сапфир/сапфир | 6,15 | 3,243 | 19 |
| 13 |  | 9,5 | 3,92 | 21 |
| 14 | Сапфир/сапфир | 9,73 | 3,727 | 19 |
| 15 | Сапфир/сапфир | 10,57 | 4,047 | 19 |
| 16 |  | 11,1 | 4,09 | 21 |
| 17 | Сапфир/сапфир | 12,0 | 4,202 | 19 |
| 18 | Kel-F/ сапфир | 12,2 | 4,26 | 18 |
| 19 |  | 12,2 | 4,31 | 21 |
| 20 |  | 12,3 | 4,65 | 21 |
| 21 | Сапфир/сапфир | 12,94 | 4,445 | 19 |
| 22 | Сапфир/сапфир | 13,18 | 4,374 | 19 |
| 23 | Сапфир/сапфир | 13,25 | 4,367 | 19 |
| 24 |  | 13,6 | 4,57 | 21 |
| 25 | Kel-F/ сапфир | 14,7 | 4,79 | 18 |
| 26 |  | 15,8 | 4,90 | 21 |
| 27 | Сапфир/сапфир | 16,26 | 4,604 | 19 |
| 28 |  | 16,3 | 4,88 | 21 |
| 29 | Сапфир/сапфир | 16,38 | 4,88 | 19 |
| 30 | Kel-F/алюминий | 17,8 | 4,89 | 18 |
| 31 |  | 18,1 | 5,1 | 21 |
| 32 | WC/WC | 18,81 | 5,349 | 19 |
| 33 |  | 19,2 | 5,27 | 19 |
| 34 | WC/WC | 19,55 | 5,429 | 19 |
| 35 |  | 21,1 | 5,47 | 21 |
| 36 | WC/WC | 21,64 | 5,457 | 19 |
| 37 |  | 22,2 | 5,36 | 21 |
| 38 |  | 22,9 | 5,56 | 21 |
| 39 | Kel-F/медь | 22,9 | 45,75 | 18 |
| 40 |  | 27,4 | 5,87 | 20 |
| 41 | медь/медь | 30 | 6,16 | 18 |
| 42 | медь/медь | 36,3 | 6,5 | 18 |

### 4.2. ЭКСПЕРИМЕНТЫ РФЯЦ-ВНИИЭФ

Исследование датчиков ВНИИЭФ проводилось во взрывных опытах [24]. Данные приведены в таблице 4.2. В опытах использованы датчики с размером рабочей зоны 33 мм2. Остаточная поляризация материала датчиков составляла величину 6.07.3 мкКлсм-2. В таблице 4.2 даны значения плотности  заряда, приведенные к Pr0=6.5 мкКлсм-2. Согласно [27], такая операция допустима, т.к. в этой работе показано, что пьезомодуль ПВДФ линейно зависит от поляризации.

Нагружающие устройства в основном выбирались и изготавливались в соответствии с рекомендациями работы [28], в которой приведены их характеристики. Датчики размещались в материале последнего слоя экрана. В опыте №1 для определения давления измерялась волновая скорость. В остальных опытах для определения давления использовались данные работы [28] и D-u-соотношения [29]:

для оргстекла D=3,02+1,339u-0,0018u2; 1,00≤u≤17,00; 0 =1,18г/см3;

для фторопласта D=1,71+1,850u-0,0326u2; 0,30≤u≤6,50; 0 =2,19г/см3.

Таблица 4.2 Результаты калибровки датчиков ВНИИЭФ

| № опыта | Нагружающее устройство | Давление, ГПа | Плотность заряда, мкКлсм-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | THT(40)) – воздух(5) – Сu(10) – воздух(1) – оргстекло(6) | 3,18±0,10 | 1,56±0,16 |
| 2 | THT(40) – воздух(5) – Al (20) –оргстекло(20) | 7,66±0,16 | 2,50±0,25 |
| 3 | THT(40) – воздух(5) – Al(10) – фторопласт(10) | 10,3±0,24 | 2,72±0,27 |
| 4 | THT(40) – воздух(5) – Al(10) | 16,20±0,32 | 3,41±0,34 |
| 5 | 710(180)- Al(20)-оргстекло(20) | 17,70±0,51 | 3,27±0,32 |
| 6 | 710(40) – воздух(5) – Al(10) | 21,70±0,23 | 4,00±0,40 |
| 7 | 710(180) – Al(10) | 35,02±0,94 | 4,45±0,45 |

)Толщина в мм

## 4.3 ОБЛАСТЬ НИЗКИХ ДАВЛЕНИЙ

В области малых давлений (7.2·10-6ГПа – 2ГПа) измерения ПВДФ-датчиком проводились в работах [25, 26].

В работе [26] использовались датчики фирмы Metravib толщиной 22.6 мкм, поляризованные по методу Бауэра. Остаточная поляризация составляла 9.05 мкКл/см2. Площадь чувствительного элемента 24.98 мм2. Эксперименты  проводились на  ударной трубе  в  диапазоне  давлений 7.2·10-6 ГПа – 7.8·10-4 ГПа. Мишенью служил цилиндр из оргстекла диаметром 67 мм и длиной 76 мм. Регистрация отклика датчика в интегральном режиме проводилась осциллографом Le Croy 9400А, имеющим входные сопротивление 1 МОм и емкость 50 пФ.

Экспериментальные  результаты авторы дают в виде линейной зависимости Q=(15.7±0,7)p, где dimQ=пКл/м2, dimp=Па. Некоторые экспериментальные точки представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 Экспериментальные данные из работы [26]

| №п/п | Давление, ГПа | Плотность заряда, мкКлсм-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7,2·10-6 | 1,16·10-5 |
| 2 | 8,6·10-6 | 1,33·10-5 |
| 3 | 1,1·10-5 | 1,70·10-5 |
| 4 | 1,3·10-5 | 2,01·10-5 |
| 5 | 1,7·10-5 | 2,62·10-5 |
| 6 | 2,3·10-5 | 3,65·10-5 |
| 7 | 2,5·10-5 | 4,03·10-5 |
| 8 | 3,1·10-5 | 5,00·10-5 |
| 9 | 5,1·10-5 | 8,23·10-5 |
| 10 | 6,1·10-5 | 9,42·10-5 |
| 11 | 1,3·10-4 | 2,10·10-4 |
| 12 | 1,8·10-4 | 2,89·10-4 |
| 13 | 3,0·10-4 | 4,63·10-4 |
| 14 | 4,8·10-4 | 7,74·10-4 |
| 15 | 6,3·10-4 | 9,73·10-4 |
| 16 | 7,8·10-4 | 1,26·10-3 |

В работе [25] измерения проводились  датчиками толщиной 28 мкм с площадью чувствительной зоны 0.01, 0.1, 0.4 см2 на 63.5 мм легкогазовой пушке в диапазоне давлений 1.8·10-2 ГПа – 2 ГПа. Остаточная поляризация составляла 9.2 мкКл/см2. В каждом опыте использовались ударник и мишень из одного материала: или оргстекла или полиуретана. Регистрация осуществлялась с помощью интегратора заряда. Результаты опытов в диапазоне давлений 1.8·10-2 ГПа – 2 ГПа представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 Экспериментальные данные из работы [25]

| №п/п | Давление, ГПа | Плотность заряда, мкКлсм-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,018 | 0,033 |
| 2 | 0,029 | 0,049 |
| 3 | 0,053 | 0,081 |
| 4 | 0,1 | 0,13 |
| 5 | 0,19 | 0,24 |
| 6 | 0,42 | 0,51 |
| 7 | 0,48 | 0,56 |
| 8 | 0,68 | 0,75 |
| 9 | 1,1 | 1,1 |
| 10 | 1,7 | 1,4 |
| 11 | 2,0 | 1,6 |

## 4.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕРИФИКАЦИИ

Используем приведенные выше экспериментальные данные для верификации модели. Экспериментальные точки для p>0.1 ГПа представлены на рисунке 4.1. Там же приведены графики зависимости (3.21) при Pr0= 9.2 мкКлсм-2 (зарубежные данные) и 6.5 мкКлсм-2 (наши данные). Значения c0 и s взяты из D-u-соотношения для ПВДФ [30]:

D = 2,16 + 1,68u.                                                                      (4.1)

Введенный ранее параметр  позволяет исключить из правой части (3.21) остаточную поляризацию материала и, тем самым, сравнивать отклики датчиков с разными Pr0. Зависимость (p) и экспериментальные точки в диапазоне давлений p>0,1ГПа приведены на рисунке 4.2.

Анализ результатов показал, что экспериментальные точки при давлениях p>3ГПа отлично описываются теоретической зависимостью (3.22), если использовать D-u-соотношение для ПВДФ в виде (4.1). При более низких давлениях наблюдается различие теории и эксперимента, которое в области  давлений  104÷107 Па  достигает  40 %. Это  различие  устраняется, если в (3.21-3.22) принять c0= 1.8 км/с и s=2.2. Такая ситуация, когда реальная скорость звука в области низких давлений меньше, чем скорость, определенная экстраполяцией D-u-соотношения, измеренного при высоких давлениях, типична для полимеров [29]. В нашем случае уменьшение c0 составляет  17 %. На рисунке 4.3 приведена скорректированная (при p<3ГПа) зависимость (p) и экспериментальные точки в диапазоне давлений p>0,1ГПа. На рисунке 4.4 представлены данные в области давлений 10-1 ГПа-10-6 ГПа.

Диапазон калибровки ПВДФ-датчика составляет 8 порядков величин. Все экспериментальные точки из работ [18-21, 23-26] от 7.2·10-6 ГПа до 36.3 ГПа и скорректированная зависимость (p) представлены в логарифмическом масштабе на рисунке 4.5. На рисунке 4.6 дана зависимость p(), более удобная в практическом применении.

Рисунок 4.1. Зависимости плотности заряда от давления (0,1ГПа-36,3ГПа)

Рисунок 4.2. Результаты калибровки ПВДФ-датчика (0,1ГПа-36,3ГПа)

[18-23]

[24]

(3.20)

[25]

Аналитическая зависимость (3.20) Pr0=9,2 мкКл см-2

Аналитическая зависимость (3.20) Pr0=6,5 мкКл см-2

[18-23]

[24]

[25]

Аналитическая зависимость (3.20)

Рисунок 4.3. Скорректированная аналитическая зависимость (0,1ГПа-36,3ГПа)

Рисунок 4.4. Скорректированная аналитическая зависимость (7,2·10-6 -7,8·10-4 ГПа)

[18-23]

[24]

[25]

скорректированная аналитическая зависимость (3.22)

скорректированная аналитическая зависимость (3.22)

[26]

Рисунок 2.7. Результаты калибровки датчика (7,2·10-6 ГПа-36,3ГПа)

Рисунок 4.5. Результаты калибровки датчика (7,2·10-6 ГПа-36,3ГПа)

Рисунок 4.6. Результаты калибровки датчика (7,2·10-6 ГПа-36,3ГПа)

[18-23]

[24]

[25]

[26]

[18-23]

[24]

[25]

[26]

Из рисунков 4.3-4.6 следует, что:

- полученные в рамках модели аналитические зависимости количественно описывают результаты экспериментов;

-  ударные адиабаты ПВДФ иностранного и российского производства практически одинаковы;

- технология поляризации ПВДФ в знакопеременном электрическом поле, разработанная во ВНИИЭФ, обеспечивает создание в этом материале стабильного поляризованного состояния;

- ударное сжатие в диапазоне давлений до 36,3ГПа практически не приводит к изменениям в структуре кристаллической фазы ПВДФ. Изменения в структуре должны приводить к дополнительному приращению поляризации за счет изменения величины дипольных моментов и разупорядочения системы диполей. Однако этого не наблюдается, так как зависимость, описывающая эксперимент, получена в предположении, что поляризация изменяется только за счет изменения объема.

Отметим, что при давлениях ≤0,1ГПа хорошим приближением для выражения (3.22) является линейная функция

p=ρ0c02η                                                      (4.2)

Выше рассмотрены экспериментальные данные, полученные при давлениях до 36,3 ГПа. В работе [31] эксперимент проведен до 60 ГПа. В этой работе наблюдалась аномалия на зависимости р() при р  28 ГПа. Авторы [32] связывают ее с фазовым превращением в ПВДФ при таком давлении. В последующих исследованиях других авторов [26] в этой области давлений такой эффект не наблюдался. Поэтому вопрос наличия или отсутствия упомянутой аномалии следует считать открытым.

Следует отметить, что максимальное давление, при котором зарегистрирован электрический отклик ПВДФ, составляет сегодня  100 ГПа [33].

# 5. НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

## 5.1 СХЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ

Из выражения (3.21) следует, что для определения p(t) в эксперименте нужно зарегистрировать Q(t). Для этого используют две схемы регистрации: тока (рис. 5.1а) и заряда (рис. 5.1б).

При регистрации тока постоянная времени τЭ=СДRH должна быть много меньше длительности фронта токового импульса. Обычно Сд < 100 пФ, Rн= 0.1-1.0 Ом и расчетное значение τЭ = 10-п – 10-10с. Q(t) получают интегрированием зависимости тока от времени. При регистрации заряда должно выполняться условие Си » Сд. Обычно Си выбирают равной ~0.1 мкФ. Для трансляции сигнала от датчика до регистратора используют радиочастотный коаксиальный кабель с минимальными потерями, длину которого делают минимально возможной. Регистрируют сигналы цифровыми осциллографами с полосой пропускания 0.5-1.0 ГГц. В случаях, когда не предъявляются высокие требования к регистрации фронтальной части импульса давления, в схеме рис. 5.1б в качестве интегратора используют усилитель заряда [34].

Рис. 5.1 Схемы регистрации тока (а) и заряда (б). Сд - емкость датчика; Ru - сопротивление нагрузки; RB - согласующее сопротивление; R - активное сопротивление; Си - интегрирующая емкость

## 5.2 СТРУКТУРА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА

При регистрации сигнала датчика по схеме рис. 5.1а ток пропорционален производной давления по времени (3.19). Поэтому структура выходного сигнала будет определяться акустической жесткостью среды, в которой размещен датчик. Если жесткость среды выше акустической жесткости ПВДФ, то датчик следует рассматривать как тонкую мягкую прокладку, в противоположном случае - как тонкую жесткую прокладку.

Хорошо известно, что в конечном итоге в таких системах установится давление, равное давлению во фронте волны в среде. Однако это состояние достигается разными путями. Мягкая прокладка сжимается серией ударных волн, жесткая подвергается попеременному воздействию ударных волн и волн разрежения. Так как ток датчика пропорционален dp/dt, то это должно отражаться на структуре выходного сигнала. Например, при воздействии “ступеньки" давления сигнал "мягкого" датчика должен представлять собой последовательность однополярных импульсов, сигнал "жесткого" - быть разнополярным. При размещении датчика на границе раздела двух сред, одна из которых акустически согласована с датчиком (датчик с акустическим отводом), реверберация волн отсутствует, и электрическая реакция датчика на “ступеньку" давления должна быть однополярным "гладким". В качестве материала акустического отвода можно использовать фторопласт, ударная адиабата которого близка к адиабате ПВДФ.

а

p, отн. ед.

0,0       0,2     0,4      0,6       0,8     1,0

u, км/с

30

25

20

15

10

5

0

i, А

– 0,15  – 0,10  – 0,015 0,00   0,05    0,10

t, мкс

б

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

p, ГПа

– 0,14    – 0,10    – 0,06    – 0,02       0,02

t, мкс

г

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

p, ГПа

– 0,15  – 0,05  – 0,05   0,0     0,05    0,10

t, мкс

в

15,0

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

Рисунок 5.2. Электрическая  реакция  "мягкого"  датчика:  а – р-u-диаграмма процесса сжатия; б – осциллограмма тока; в – зависимость р(t); г – начальная часть р(t) в укрупненном масштабе

p, отн. ед.

10

8

6

4

2

0

0,0      0,1      0,2     0,3     0,4      0,5    0,6

u, км/с

i, А

20

15

120

5

0

–5

–10

9,54    9,56     9,58    9,60    9,62    9,64

t, мкс

p, ГПа

9,54    9,56     9,58     9,60     9,62   9,64

t, мкс

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Рисунок 5.3. Электрическая реакция "жесткого" датчика: а – р- u-диаграмма процесса сжатия; б – осциллограмма тока; в – зависимость р(t)

б

а

в

p, отн. ед.

8

6

4

2

0

0,0      0,1        0,2       0,3        0,4

u, км/с

i, А

–3,10         –3,00          –2,90        –2,80

t, мкс

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

p, ГПа

2,5

2,0

2,5

1,5

1,0

0,5

0,0

–3,10         –3,00          –2,90         –2,80

t, мкс

Рисунок 5.4. Электрическая реакция датчика с акустическим отводом: а – р-u-диаграмма процесса сжатия; б – осциллограмма тока; в – зависимость р(t)

в

б

а

На рис. 5.2. – 5.4. приведены результаты экспериментов, иллюстрирующие сказанное выше. Из их анализа следует, что электрическая реакция ПВДФ – датчика полностью соответствует классическим представлениям газодинамики о сжатии тонкой прокладки

Из сказанного выше следует, что возможны два варианта размещения датчика: непосредственно в исследуемом веществе и на границе раздела исследуемого вещества и акустического отвода. В первом случае давление измеряется в веществе, однако реверберация волн не позволяет регистрировать фронтальную часть импульса давления. Во втором случае такая возможность имеется, но давление измеряется в материале отвода, и для его определения в исследуемом веществе необходимо знать ударные адиабаты вещества и материала отвода.

При размещении датчика в исследуемом материале верхняя граница диапазона измеряемых с его помощью давлений на сегодня согласно калибровочной зависимости составляет 36 ГПа.

Для определения амплитуды давления при такой постановке опытов необходимо знать только ударную адиабату ПВДФ и, следовательно, имеется возможность проводить измерения в материалах с неизвестными ударными адиабатами. Регистрация временных характеристик импульса давления (фронта импульса), здесь затруднена вследствие больших погрешностей из-за реверберации волн (см. рисунки 5.2. и 5.3.).

Для датчика с акустическим отводом указанное давление (36 ГПа) реализуется в ПВДФ. Следовательно, здесь имеется возможность измерения более высоких давлений в материалах с большей, чем у ПВДФ, жесткостью.

При установке датчика на границе раздела исследуемый материал – фторопласт для более жестких, чем ПВДФ, материалов эта граница выше и, по оценкам, составляет 90ГПа (Fe), 98ГПа (Cu) и 150ГПа (U). В этом случае для определения амплитуды давления требуется знать как адиабату ПВДФ, так и адиабату исследуемого материала. В такой постановке измерений регистрация временных характеристик импульса давления не вызывает затруднений.

## 5.3 ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОТКЛИК

ПВДФ, как и любой другой сегнетоэлектрик, обладает пироэлектрическим эффектом, т.е. зависимостью поляризации от температуры. При однородном нагреве различают первичный (при отсутствии деформаций) и вторичный (пьезоэффект при тепловой деформации) пироэлектрические эффекты. Первичный эффект при сжатии ПВДФ в диапазоне давлений до 36 ГПа не дает вклада в отклик датчика. Это следует из того, что зависимость p(η), полученная без учета нагрева ПВДФ в ударной волне, хорошо описывает эксперимент (рис. 4.6). Вторичный пироэлектрический эффект должен проявляться в волнах разгрузки.

## 5.4 ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Принцип действия ПВДФ-датчика основан на пьезоэлектрическом эффекте, который практически безынерционен. Поэтому в качестве оценки для временного разрешения можно выбрать время пробега волны по толщине пленки ПВДФ. При низких давлениях (D ~ c0) оно составляет 5— 15 нс для толщин 10-30 мкм соответственно. При высоких давлениях (D > c0) временное разрешение должно быть выше указанных значений.

Наиболее ярким подтверждением высокого временного разрешения датчика является опыт Бауэра [34], в котором одновременно проводились измерения ПВДФ-датчиком и лазерным интерферометром. Постановка опыта и результаты измерений даны на рис.5.5. Сравнение зависимостей давления и скорости свободной поверхности от времени показало, что временное разрешение датчика не хуже, чем у интерферометрической системы VISAR (~10~9 c).

а

Ударник

Мишень

VISAR

Тефлон    ПВДФ    Тефлон

V = 636 м/с

Рисунок 5.5. Опыт с использованием ПВДФ-датчика и лазерного интерферометра: а – схема экспериментальной сборки; б – зависимость давления от времени

Показателен также результат опыта по регистрации профиля давления ПВДФ-датчиком толщиной 20мкм, расположенного в материале с одинаковой с ним акустической жесткостью - полимере Ф-2МЭ.

Нагружение проводилось плосковолновым линзовым генератором УВ (рисунок 5.6.). В этом случае отсутствует реверберация волн в датчике. Видим, что датчик позволяет регистрировать фронт УВ длительностью ~20нс на уровне 0,1 - 0,9 от установившейся амплитуды (при дискретности регистратора - 0,4нс/точка).

Рисунок 5.6. Опыт с использованием ПВДФ-датчика: а – схема экспериментальной сборки; б – зависимость тока от времени; в – фронтальная часть зависимости давления от времени

а)

б)

в)

## 5.5 УДАРНО-ИНДУЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ

Собственное сопротивление датчика Rд при толщине пленки 10-30 мкм и площади электрода 4 мм2 составляет при нормальных условиях несколько сотен мегаом. Появление при сжатии ударно-индуцированной электропроводности приведет к уменьшению Rд и тем самым может повлиять на результат измерения.

Этот вопрос исследован в работе [35]. Показано, что при давлении ниже 40 ГПа Rд » 50 Ом, при p = 60 ГПа - RД ~ 128 Ом. Этот результат подтвержден в работе [36]: измеренное при р=14.5 ГПа значение электропроводности составило ≤ 2.5∙10-5 (Ом∙м)-1, что соответствует RД ≥ 300 кОм. Отсюда следует, что использование в экспериментах сопротивления нагрузки в несколько Ом не приводит к утечке генерируемого датчиком заряда через его объем.

## 5.6 ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Относительную погрешность определения давления при использовании ПВДФ-датчика мы оцениваем сегодня как ±10%. Оценка сделана исходя из базовой погрешности измерения напряжения цифровыми осциллографами TDS 5052, TDS 3054В (3%), погрешности измерения остаточной поляризации по петле гистерезиса (4%) и погрешности определения амплитудной характеристики (3%). Эта цифра должна уточняться по мере набора экспериментальной статистики.

# 6. ЭКСПЕРИМЕНТЫ

С целью демонстрации возможностей использования ПВДФ-датчика в ударно-волновом эксперименте приведем описание нескольких опытов по регистрации зависимости давления от времени   в   алюминии, меди, оргстекле, стали и титане.

Ударная волна в образцах из алюминия, меди и оргстекла формировалась ударом пластины из того же материала. Профили давления измеряли ПВДФ-датчиками торцевого типа (рис. 1.1б). Образцы из стали (Ст.З) и технически чистого титана (ВТ 1-0) размещали на поверхности экрана взрывного плосковолнового нагружающего устройства. Ударную волну в экране формировали продуктами взрыва тротила (нагружение через воздушный зазор 5 мм).

Для регистрации встречной разгрузки в опыте со сталью плоский ПВДФ-датчик (рис. 1.1а) устанавливали в объеме материала: между двумя образцами диаметром 60 мм и толщинами 6 мм (со стороны нагружения) и 4 мм. В опытах с титаном использовали торцевой датчик. Во всех случаях толщина ПВДФ-пленки была 20 мкм, размер чувствительного элемента датчика 2x2 мм. В экспериментальной сборке датчик механически прижимался к полированной поверхности образца. Для устранения возможных воздушных зазоров место установки смачивалось очищенным, осушенным и обезгаженным трансформаторным маслом. Сигнал с датчика регистрировали цифровым осциллографом TDS 5052 (полоса пропускания 500 МГц). Длина измерительных линий (РК-50-9-12) 3 м (алюминий) и 8-10 м в остальных опытах. Измерения проводились в токовом режиме (рис. 5.1а): сопротивление нагрузки датчика 2 Ом, постоянная времени измерительного канала ~10~10 с. Результаты измерений приведены на рис. 6.1 - рис. 6.5.

| Рис. 6.1. Регистрация профиля давления в алюминии: а - осциллограмма тока, б - зависимость давления от времени. Толщина мишени 5 мм, ударника - 2.9 мм; подлетная скорость ударника 450 м/с. 1 - упругий предвестник, 2 - пластическая волна, 3 - зона постоянного течения, 4 - упругая разгрузка, 5 - пластическая разгрузка, 6 - откольное разрушение образца. | Рис. 6.2. Профиль давления в меди. Толщина образца 6 мм, ударника - 2 мм; подлетная скорость ударника 1.6 км/с. |
| --- | --- |

| Рис. 6.3. Регистрация профиля давления в оргстекле: а - осциллограмма тока, б - зависимость давления от времени. Толщина мишени 2.2 мм, ударника —1.1 мм; подлетная скорость ударника 1.35 км/с. | Рис. 6.4. Регистрация профиля давления в стали Ст.З: а - осциллограмма тока, б - зависимость давления от времени. 1 -упругий предвестник; 2 - пластическая волна; 3 - зона постоянного течения; 4 - упругая разгрузка 1; 5 - упругая разгрузка 2; 6 - пластическая разгрузка. |
| --- | --- |

Структура зависимости p(t) для алюминия АД-1 (рис. 6.1) следующая: упругий предвестник -пластическая волна - зона постоянного течения -упругая волна разрежения - пластическая волна разрежения - откольное разрушение образца. Особенностью ПВДФ-датчика является то, что его ток пропорционален производной давления по времени (см. выражение (3.19)). Т.е. датчик “дифференцирует” реальную зависимость p(t) в исследуемом материале. Поэтому на зарегистрированной в режиме измерительной цепи, близком к короткозамкнутому, осциллограмме тока (рис. 6.1а) четко выражены временные интервалы, относящиеся к каждой из вышеназванных составляющих p(t). Это делает ПВДФ-датчик удобным инструментом для определения скоростей звука в сжатом материале. Используя технику x—t-диаграмм, можно легко получить формулы для расчета этих скоростей. В качестве примера укажем, что оценки, проведенные по результатам данного опыта, дают для скоростей звука следующие значения: продольная упругая cl = 7.2 км/с, объемная сь = 5.6 км/с. Отметим, что расчетная величина давления в алюминии составила 3.4 ГПа. Расчет проведен по измеренной скорости ударника и адиабате алюминия: D = 5.333 + 1.356u.

В опытах с медью (рис. 6.2) и оргстеклом (рис. 6.3) расщепления волны разрежения на упругую и пластическую составляющие не зарегистрировано. Значения нагружающих давлений составили ~40 ГПа (Си) и 2.8 ГПа (ПММА). Аномалия (выброс) на зависимостях p(t) в меди и титане (рис. 6.5) – результат недостаточно хорошего согласования измерительной линии и осциллографа. Отрицательная часть на зависимости p(t) для оргстекла объясняется проявлением вторичного пироэлектрического эффекта в ПВДФ. Генерирование электрического заряда после перехода p(t) через ноль происходит за счет пьезоэффекта при тепловом расширении ПВДФ-пленки. Момент перехода p(t) через ноль четко выражен на осциллограмме тока (рис. 6.3а). Аналогичный эффект наблюдался также в опытах с оргстеклом при регистрации встречной разгрузки (р = 9 ГПа) и с фторопластом (р = 20 ГПа).

В опытах с металлами отрицательная часть p(t) отсутствует при давлениях нагружения до 40 ГПа как при размещении датчика на границе раздела исследуемый материал - фторопласт (интервал 5 на рис. 6.1), так и в объеме металла (рис. 6.4). По-видимому, описанный эффект может быть использован для измерения температуры материалов. Принципиальная возможность этого в настоящее время исследуется.

В опыте с железом (рис. 6.4) датчиком, размещенным в объеме материала, зарегистрированы упругий предвестник, пластическая волна, две упругих и пластическая волны разрежения. Отметим, что форма i(t) и p(t) на рис. 6.4 соответствует результатам теоретического рассмотрения работы датчика, приведенным выше. По оценкам, величины продольных упругих и объемной скоростей звука равны са = 5.86 км/c, с/2 = 6.5 км/с, сь = 5.0 км/с.  Амплитуда нагружающей волны ~7.5 ГПа.

В экспериментах с титаном при нагружении его ударной волной с амплитудой ~10.5 ГПа зарегистрирована двухволновая структура: упругий предвестник + пластическая волна (рис. 6.5). Отметим слабую зависимость амплитуды упругого предвестника от толщины образца. Последняя варьировалась от 1.4 до 20 мм.

Рис. 6.5. Регистрация профиля давления в титане. 1 толщина образца 4 мм, 2-15 мм.

ПВДФ – датчик успешно используется для исследования фазовых превращений в материалах. Ниже, в качестве примера приведены результаты исследования  -  превращения в железе (сталь 3). Нагружающая ударная волна формировалась взрывным нагружающим устройством, ее амплитуда  33 ГПа. Датчик устанавливали на тыльной стороне образца, за ним размещали фторопласт.

Типичный результат экспериментов с образцом стали 3 (толщина 3,03мм) приведен на рисунке 6.6. На нем даны: осциллограмма тока ПВДФ-датчика (а), зависимость давления от времени p(t) в стали (б) и начальная части p(t) в укрупненном масштабе (в).

1

а)

2

3

4

6

5

б)

в)

(а) – осциллограмма тока;

(б) – зависимость давления в стали от времени;

(в) – начальная часть р(t) в укрупненном масштабе.

Рисунок 6.6. Результат эксперимента с образцом стали толщиной 10мм

Из рисунка следует, что ПВДФ-датчик регистрирует систему волн, состоящую из:

- – упругого предвестника;

- – предвестника, отраженного от первой пластической волны;

- – первой пластической волны, амплитуда которой соответствует давлению начала фазового - перехода;

- – предвестника, отраженного от второй пластической волны;

- – второй пластической волны, которая переводит железо из в  фазу и нагружает материал в этой фазе до максимального давления;

- – волны, отраженной от границы раздела фаз.

Волны обозначены цифрами на осциллограмме тока, где они более отчетливо проявляются. Давление начала фазового перехода составило 12,9ГПа.

Исследования фазовых превращений  проведены также в церии [37] и титане [38].

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные в данной работе данные позволяют характеризовать методику ПВДФ-датчика сегодня следующим:

- есть технологическая база для изготовления датчиков со стабильными характеристиками;

- развита физическая модель, аналитически описывающая электрический отклик;

- амплитудная характеристика датчика обоснована теоретически, правильность обоснования подтверждена экспериментально;

- в экспериментах с металлами и диэлектриками подтверждена способность датчика регистрировать профили давления с временным разрешением порядка нескольких наносекунд;

- погрешность определения давления составляет сегодня ±10%;

- верхняя граница диапазона давлений, в котором может использоваться ПВДФ-датчик при его установке в объеме исследуемого материала, равна максимальному давлению на амплитудной характеристике (36 ГПа). При установке датчика на границе раздела исследуемый материал - фторопласт для более жестких, чем ПВДФ, материалов эта граница выше и, по оценкам, составляет 90 ГПа (Fe), 98 ГПа (Си) п 150 ГПа (U).

Совокупность названных характеристик делает ПВДФ-датчик современным и удобным инструментом в практике ударно-волнового эксперимента. Особо отметим такую характеристику датчика, как пропорциональность выходного тока производной давления по времени. Это является ценным качеством датчика при решении таких задач, как исследование фазовых превращений [24] и измерение скоростей звука в ударно-волновых экспериментах.

В качестве дополнительных источников информации рекомендуем статьи [39, 40].

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Методы исследования свойств материалов при интенсивных динамических нагрузках / Под ред. М.В. Жерноклетова. Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2003.

- Graham R.A. Solids under high-pressure shock compression. N.Y.: Springer-Verlag, 1993. P. 103-113.

- Bauer F. // Proc. of 1981 Topical Conference on Shock Compression of Condensed Matter. N.Y.: AIP, 1982. P. 251.

- Bauer F. // Ferroelectrics. 1983. V. 49. P. 281.

- Reed R.P., Graham R.A., Moore L.M. et al. II Proc. of 1989 Topical Conference on Shock Compression of Condensed Matter. Amsterdam: North-Holland, 1990. P. 825.

- Голямина И.П., Лесных О.Л., Мясников Г.Д. и др. IIПТЭ. 1991. № 3. С. 243.

- Данилин B.C., Сырчин В.К. Магнетронные распылительные системы. М.: Радио и связь, 1989. С. 6-69.

- Bauer F. // Nucl. Instrum. and Methods in Phys. Res. 1995. V. Ы05. P. 212.

- Набатов С.С, Якушев ВВ. // Физика горения и взрыва. 1994. Т. 30. № 3. С. 130.

- Bauer F. // Proc. of 1997 Topical Conference on Shock Compression of Condensed Matter. N.Y.: AIP, 1998. P. 789.

- Graham R. A., Neilson F.W., Benedick W.B. J.Appl.Phys. 1965. Vol.36. №5. p.p.1775-1780

- Борисенок В.А., Морозов В.А., Новицкий Е.З., Симаков В.Г. и др. 1992. Кристаллография. Т.37. Вып.4, с.971-978.

- Davis G.T. Structure, morphology and models of polymer ferroelectric. In: The Applications of Ferroelectric polymers. Edited by T.T. Wang, J.M. Herbert and A.M. Glass. Blackie and Son Ltd. 1988.

- Bauer F., Graham R.A., Anderson M.V. et. al. Proceeding of the Institute of Electronics and ELECTRICAL Engineers. 8th International Symposium on Application of Ferroelectrics, Greenville, South Carolina. 30 August – 2 September. 1992. p.p. 273-276.

- Высокоскоростные ударные явления.  Под ред. В.Н.Николаевского. М.: Мир. 1973.

- Набатов С.С., Якушев В.В. ФГВ. 1994. Т.30. №3. с.130-135.

- Молодец А.М., Еремченко Е.Н. ФГВ. 1994. т.30. №5. с.149-154.

- Bauer F. Proc. оf  Shock Compression in Condensed Matter. 2001. pp.1149-1152.

- Bauer F. Journal de Physique IV, 1991, v.1p.p. c3-427-c3-483.

- Bauer F. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, b 105, 1995, p.p. 212-216.

- Hodges R.V., Me Coy L.E., Toolson J.R. 2000, Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 25, p.p. 13-18.

- Graham R.A., Anderson M.V., Bauer F., Setchell R.E. Proc. оf  Shock Compression in Condensed Matter. 1991. pp.883-886.

- Reed R.P., Graham R.A., Moore L.M., Lee L.M., Fogelson D.A., Bauer F. Sandia standart for PVDF shock sensors. Proc. оf  Shock Compression in Condensed Matter. 1989.

- Борисенок В.А., Симаков В.Г., Гончарова Д.Р. и др. Физическая модель датчика динамического давления на основе сегнетоэлектрического полимера ПВДФ. Отчет о НИР. ВНИИЭФ. Инв. №3Р-3020/А. 2002.

- Charest I. A., Lynch C. S. Proc. оf  Shock Compression in Condensed Matter. 1992. pp.897-900.

- Hydman D. A., Gaffney E. S. Proc. оf  Shock Compression in Condensed Matter. 1990. pp.809-811.

- Bauer F. PVF2 Polymers: 1983. Ferroelectrics. Vol.49, pp.231-239.

- Панов Н.В. Конструкции и параметры плосковолновых измерительных устройств с инициированием зарядов ВВ генератором с пенопластовой линзой. Отчет о НИР. ВНИИЭФ. Инв.№3Р-1215/А, 1989.

- Экспериментальные данные по ударно-волновому сжатию и адиабатическому расширению  конденсированных веществ. Под ред. Трунина Р.Ф. Саров. РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2001.

- Набатов С.С., Якушев В.В. ФГВ. 1994. Т.30. №3. с.130-135.

- Lynch C. S., Charest J. A. Proc. оf  Shock Compression in Condensed Matter. 1992. pp.901-904.

- Chartagnac P., Decaso P., Jimenez B. et al. Proc. оf  Shock Compression in Condensed Matter. 1992. pp.893-896.

- Borissenok V.A., Morosov V.A., Novitsky E.Z. Proс. of X Int. Conf. High Energy Rate Fabrication. Lubljana. Yugoslavia. 1989. p. 428.

- Bauer F. Proc. оf  Shock Compression in Condensed Matter. 2003. pp.1121-1124.

- Bauer F. French Patent 822102S (1982), U.S. patents 4611260 (1986) and 4684337 (1987).

- Брагунец В.А., Симаков В.Г., Борисёнок В.А., Борисёнок С.В., Кручинин В.А. ФГВ, 2010. Т.46. №2. С. 128-134.

- Борисёнок В.А., Симаков В.Г., Волгин В.А. и др. ФГВ. 2007. Т.43,№4, С.121-126.

- Борисёнок В.А., Жерноклетов М.В., Симаков В.Г. и др. ФГВ. 2014. Т.50. №3. С. 113-117.

- Симаков В.Г., Борисёнок В.А., Куропаткин В.Г. и др. ФГВ.2003. Т.39. №5. С. 109-115.

- Борисёнок В.А., Симаков В.Г., Брагунец В.А. и др. ПТЭ. 2008. №4. С.113-121.

Такой подход при несколько других ограничениях был использован Р.Грэмом с сотрудниками при разработке модели кварцевого датчика давления [2,11].